旋转蒸发器，通过电子控制，使烧瓶在最适合速度下，恒速旋转以增大蒸发面积。通过真空泵使蒸发烧瓶处于负压状态。蒸发烧瓶在旋转同时置于水浴锅中恒温加热，瓶内溶液在负压下在旋转烧瓶内进行加热扩散蒸发。蒸发效率较一般蒸发器成倍提高，又能防止溶液瀑沸。本装置输出力矩大、调速范围宽、使用方便、效果显著、适合于各种生化溶液浓缩、干燥、回收或结晶。是医药、化工行业及科研单位理想仪器

电机功率：40W     
转速：0-120rpm     
加热功率：1.5KW     
真空度：-0.098Mpa     
电源：220V/50Hz     
旋转瓶：1L     
收集瓶：1L     
控温精度：±1℃     
控温范围：室温-200℃     
浴锅加热介质：水浴油浴     
升降方式：手动浴锅升降

使用方法
1. 机架部分调整：
1）升降：右手握住正前方升降手柄，左手松开左边锁紧旋钮，机头部分就做升降运动，当到达所需高度时，必须拧紧左边锁紧旋钮。
2）水平偏转：放松右边短旋钮可左右转动机头。
3）机头角度调节：松开右边长旋钮即可调节机头倾斜角度。一般机头倾斜20°左右比较合适。
2.电控箱使用：
1）使用前先将速度旋钮调整到“0”，插上电源，打开电源开关，慢慢将速度开大直至达到所需转速。
2）要合理选用转速，一般大蒸发瓶用中低速，小蒸发瓶选用中高速。粘度大的溶液选用较低速度，粘度小的溶液可选用较高速度。
3）如果在某一点上仪器有点共振可以通过调节速度避开。
4）本机正常使用环境温度为5-35°，电源电压220V±10%，50Hz电机外壳正常温度不超过室温40℃。
5）如遇电机不转，请检查1A保险丝是否断路。
3.玻璃仪器使用：
1）本仪器可配用250﹑500﹑1000﹑2000ML四种烧瓶接口标准为24号，随机附有1000ML两种，特大或特小号烧瓶由用户自配。溶液量一般不要超过烧瓶容量50%。
2）冷凝器上有三个外接管子，其中与内部冷凝管相通的二根（A﹑B）接冷却水，一根进水，一根出水，一般可带目来水。冷却水温越低，效率越高，有条件的话可外接致冷装置。
3）冷凝器上另一个外接口子（C）接真空泵，真空接口与真空皮营联接处要涂上真空脂。蒸发水溶液，真空度一般应小于0.096Mpa，以确保蒸发效率。我们推荐水循环真空泵，我公司有配套供应。

4）如遇真空抽不上，请检查：（1）各接头是否上紧，真空脂是否涂好；（2）密
封圈是否有效，玻璃转轴与密封圈之间真空脂是否涂好；（3）真空泵及其皮管是否漏气；（4）玻璃是否有缺损。
五﹑注意事项
1.电源插头要插在有保护地线的三眼插座内，确保电机外壳接地。
2.玻璃仪器在装拆﹑清洗，使用时要小心轻放，避免冲击，尖硬物划伤或冷热剧变，不能用电炉或明火直接加热。处理易燃﹑易爆﹑有毒，有腐蚀性或贵重溶液时，用户应采取相应安全保护措施和遵守有关安全操作规定。
3.机座要避免放在会引起共鸣的台板上，以减少噪声。